СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА НЕУРОЛОШКА

ОБОЉЕЊА И ПОСТТРАУМАТСКА СТАЊА

„ДР БОРИВОЈЕ ГЊАТИЋ“

СТАРИ СЛАНКАМЕН

Број: 05-512/2014

Датум: 29.07.2014. године

СТАРИ СЛАНКАМЕН

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, а све у складу са чл. 20. истог Закона („Службени гласник РС“, број 124/2012), пристиглог захтева заинтересованог лица за додатним појашњењем Конкурне документације, запримљеног под дел. бројем 05-511 од 28.07.2014. године, а у вези са припремањем понуде, дана 29.07.2014. године Комисија за јавну набавку упућује свим заинтересованим лицима који су преузели конкурсну документацију

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА

Каде и друга медецинска опрема за хидротерапеутски блок Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен

ЈН ОП - 3/14

Питање:

Да ли би наручилац прихватио предлог да се галванске каде (галванска када са индивидуалном мануелном подводном масажом и четвороћелијаска када са галванским струјама) ставе у посебну партију с обзиром да много светских произвођача не производи више галванске каде, те се њихови представници стављањем свих када у једну партију бесправно елиминишу?

Одговор:

Наручилац не прихвата предлог да се галванске каде (гајванска када са индивидуалном мануелном подводном масажом и четвороћелијаска када са галванским струјама) обликују у посебну партију.

Приликом планирања предметне јавне  набавке у Плану набавки за 2014 годину извршена је детаљна анализа  стања предметном опремом на тржишту Републике Србије. Позивом за подношење понуда и Конкурсном документацијом за ЈН ОП 3/14 није повређено начело обезбеђивања конкуренције прописано чланом 10. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12).

Питање:

У конкурсној документацији на страни 5, Мултифункционална када за мануелну аутоматску хидромасажу и бисерну масажу:

- Да ли је прихватљива димензија каде 2465x1000x1070 мм?

- Да ли је прихватљива пумпа јачине 1.5 KW?

- Код сета за подводну мануелну масажу тражите притисак јачине од 0-5 бара. Да ли је прихватљив притисак јачине 0,5 - 4,1 бара +/-10%, с обзиром да притисак воденог млаза из црева за подводну масажу који прелази 4 бара може да оштети ткиво пацијента?

- Такође да ли су прихватљиве млазнице промера  9мм и 13mm? Тражене млазнице промера од 40 до 120 mm су нереално широке.

Одговор:

- Наручилац прихвата с обзиром да се претпостаља да се спорна димензија од 1070 односи на висину  уколико постоји могућност штеловања исте.

- Наручилац прихвата пумпу  јачине 1,5 KW.

- Наручилац прихвата притисак јачине 0,5 - 4,1 бара јер тражени притисак  од 5 бара је горња граница  тако да и притисци од 0,5 - 4,1 бара задовољавају терапијске потребе.

- Наручилац прихвата млазнице промера од 9 и 13mm јер су и сви међупромери млазница у сету одговарајући. У Конкурсној документацији је дошло до штампарске  грешке  где уместо: “са изменљивим млазницама промера од 40мм - 120мм“ треба да стоји: “са изменљивим млазницама промера од 4 мм-12 мм“.

Питање:

У конкурсној документацији на страни 8, Мобилни апарат за мануелну подводну хидромасажу:

- Да ли је прихватљив вентил за контролу притиска до 4 бара, с истим образложењем као и код предходног питања да притисак воденог млаза из црева за подводну масажу који прелази 4 бара може да оштети ткиво пацијента?

- Да ли можете да појасните шта значи  230/400V?

- Да ли је прихватљива струјна конекција 230V,50Hz?

Одговор:

- Наручилац прихвата	вентил за контролу притиска до 4 бара.

- Струјна конекција 230/400V значи само да смо предвидели могућност коришћења прикључка како монофазног тако и трофазног мотора.

- Наручилац прихвата струјну  конекцију 230V,50Hz односно не искључује уређаје који раде на напону од 230V/40Hz.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ